Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY  (Pakiet nr 1a i 1b)

Pakiet nr 1a - implant słuchowy do ucha środkowego

| Lp. | MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA ELEMENTÓW IMPLANTU SŁUCHOWEGO DO UCHA ŚRODKOWEGO | PARAMETRY OFEROWANE - opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, nr referencyjny asortymentu, numer strony załączonego katalogu, folderu, ulotki) - Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez zamawiającego) |
| --- | --- | --- |
| 1 | System częściowo wszczepialny – procesor dźwięku zawierający moduł / baterie zasilające, umieszczony poza ciałem, implant tytanowy, implant, pilot, magnesy. |  |
| 2 | Zakres dopasowania systemu pozwala na kompensację ubytków słuchu typu mieszanego i przewodzeniowego, dla których wartość wzmocnienia progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego zawierają się w przedziale co najmniej od 0 dB HL do 55 dB HL |  |
| 3 | Zastosowanie w kompensacji niedosłuchów typu przewodzeniowego, mieszanego oraz jednostronnej głuchoty w opcji CROS |  |
| 4 | Wszczepialny aktywny przetwornik drgający (implant) wywołujący wymuszone drgania mechaniczne (wibracje) w obrębie kości czaszki mocowany w kości czaszki w jednym punkcie |  |
| 5 | Możliwość usytuowania aktywnego przetwornika drgającego (implantu) w różnych pozycjach (miejscach) w kości czaszki w zależności od uwarunkowań anatomicznych pacjenta |  |
| 6 | Przetwornik drgający mocowany do implantu wykonanego z tytanu, samogwintującego się o dostępnych długościach 3mm lub 4 mm |  |
| 7 | Cyfrowe przetwarzanie sygnału w procesorze zewnętrznym |  |
| 8 | Przezskórna transmisja radiowa sygnału z procesora (części zewnętrznej) do aktywnego przetwornika / implantu drgającego. |  |
| 9 | Część wewnętrzna (implant) niepołączona mechanicznie z częścią zewnętrzną (procesorem) |  |
| 10 | Aktywny przetwornik drgający kompatybilny z niezależnym implantem tytanowym |  |
| 11 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI do 3.0 Tesla bez konieczności usuwania całego implantu |  |
| 12 | System implantu przystosowany do obu uszu |  |
| 13 | Procesor dźwięku wyposażony w dwa mikrofony |  |
| 14 | Dioda sygnalizująca pracę procesora dźwięku |  |
| 15 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku |  |
| 16 | Ochrona przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniających normę min. IP54 |  |
| 17 | Możliwość elektronicznej identyfikacji implantu przez procesor dźwięku |  |
| 18 | Dostarczenie oprogramowania do dopasowywania procesora dźwięku |  |
| 19 | Gwarancja i serwis: - Implant (część wszczepialna) min. 5 lat - Procesor mowy (część zewnętrzna) min. 2 lata |  |
| 20 | Wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy): wiertło rozwiercające, wiertło naprowadzające, szablon implantu. |  |
| 21 | Zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu. Odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem. |  |

Dane serwisu (nazwa, telefon, adres): …………………………………………………………………………

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem.

W przypadku braku wypełnienia jakiejkolwiek pozycji od 1 do 21, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pakiet nr 1b - Implant słuchowy do ucha środkowego WYCENA ZA ZESTAW

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTU IMPLANTU SŁUCHOWEGO DO UCHA ŚRODKOWEGO SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Implant słuchowy do ucha środkowego w składzie: | 10 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Implant | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 2 | Implant tytanowy | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 3 | Procesor dźwięku | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 4 | Pilot podstawowy zdalnego sterowania | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 5 | Szablon implantu | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 6 | Stożkowe wiertło naprowadzające 3+4 mm | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 7 | Wiertło rozwiercające 4mm | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 8 | Zestaw magnesów | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

UWAGA!:

Wyceniając przedmiot zamówienia Wykonawca musi uwzględnić, że podczas realizacji umowy Wykonawca zapewnia:

        - obecność przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora 
u pacjenta

        - wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone 
w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia,

        - zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu (odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem)

LUB

Pakiet nr 1b - Implant słuchowy do ucha środkowego WYCENA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZESTAWU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTU IMPLANTU SŁUCHOWEGO DO UCHA ŚRODKOWEGO SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Implant | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implant tytanowy | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Procesor dźwięku | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pilot podstawowy zdalnego sterowania | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szablon implantu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stożkowe wiertło naprowadzające 3+4 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wiertło rozwiercające 4mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw magnesów | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

UWAGA!:

Wyceniając przedmiot zamówienia Wykonawca musi uwzględnić, że podczas realizacji umowy Wykonawca zapewnia:

- obecność przedstawiciela dostawcy lub producenta gwarantującego przeprowadzenie pierwszej aktywacji procesora 
u pacjenta

- wszystkie niezbędne podczas zabiegu chirurgicznego elementy jednorazowego użytku (komplet jednorazowy) dostarczone 
w ilości sztuk odpowiadającej wolumenowi zamówienia,

zestaw chirurgiczny do przeprowadzenia implantacji zapewniony na czas zabiegu (odbiór i zwrot potwierdzony obustronnie podpisanym protokołem)

FORMULARZ OCENY JAKOŚCI

| Lp. | Parametry/warunek | Tak / Nie | Opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie progów słyszenia dla przewodnictwa kostnego poprzez procesor z wykorzystaniem standardowego oprogramowania producenta (tzw. audiometria in-situ) |  |  |
| 2 | Manualna regulacja zmiany programu |  |  |
| 3 | Zmiana programów ustawień procesora dźwięku w zakresie niskich, średnich oraz wysokich częstotliwości możliwa z poziomu aplikacji na telefon |  |  |
| 4 | Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii |  |  |
| 5 | Informacja wizualna (dioda LED a obudowie procesora) o stanie baterii |  |  |
| 6 | Procesor dźwięku dostosowany do ucha prawego lub lewego włącznie poprzez rekonfirmację programową. |  |  |
| 7 | Możliwość bezprzewodowego programowania procesora dźwięku. |  |  |
| 8 | Możliwość przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną-możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. |  |  |
| 8a | - indukcja pola magnetycznego do wartości 1,5 Tesli |  |  |
| 8b | - indukcja pola magnetycznego do wartości 3,0 Tesli |  |  |

Załącznik nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Pakiet nr 2a i 2b)

Pakiet nr 2a - Cyfrowy procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanego przedmiotu zam., nr referencyjny asortymentu, numer strony załączonego folderu/ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor dźwięku z możliwością kompensacji w zależności od poziomu niedosłuchu pacjenta – 45 dB HL, 55 dB HL. Pełna dostępność wzmocnienia w zależności od zapotrzebowania. |  |
| 2 | Zaczep oferowanych procesorów kompatybilne ze wspornikiem Cochlear typu BA200, BA210, BA300, BA 400 BAHA. |  |
| 3 | Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes. |  |
| 4 | Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących. |  |
| 5 | Zauszny procesor dźwięku – uniwersalny na ucho lewe i prawe – wykorzystujący standardowe ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory (w zestawie 1 kpl.) |  |
| 6 | W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny uszne, min. 17 kanałów przetwarzania sygnału |  |
| 7 | Dostępność w min. 4 kolorach – oryginalna obudowa procesowa |  |
| 8 | Komunikacja procesora dźwięku z akcesoriami bezprzewodowymi możliwa przez łączność bezpośrednio z procesorem bez konieczności użycia pętli na szyi lub kabli. Możliwość sterowania procesorem oraz sprawdzenia statusu pracy za pomocą pilota lub telefonu komórkowego bez dodatkowych urządzeń pośredniczących. |  |
| 9 | Możliwość podłączenia procesora do elastycznej opaski. |  |
| 10 | Obecność inżyniera klinicznego przy pierwszych podłączeniach procesorów dźwięku – inżynier przeprowadzi szkolenie dla pacjentów z obsługi procesorów dźwięku. |  |
| 11 | Czas trwania serwisu, od dostarczenia przez pacjenta do odbioru, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. |  |

*wypełnia Wykonawcy

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem.

W przypadku braku wypełnienia jakiejkolwiek pozycji od 1 do 11, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pakiet nr 2b - Cyfrowy procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej WYCENA ZA ZESTAW

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTY CYFROWEGO PROCESORA DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Cyfrowy procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej w składzie: | 16 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CYFROWY PROCESOR DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ | 1 | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 2 | Pilot sterujący | 1 | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

LUB

Pakiet nr 2b - Cyfrowy procesor dźwięku do implantu zakotwiczonego w kości skroniowej WYCENA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZESTAWU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTY CYFROWEGO PROCESORA DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | CYFROWY PROCESOR DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pilot sterujący | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY (Pakiet nr 3a i 3b)

Pakiet nr 3a – System Implantu ślimakowego do leczenia częściowej lub całkowitej głuchoty

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opisać, wypełnić* (opis oferowanych implantów, numer referencyjny, numer strony załączonego katalogu, folderu, ulotki) Należy wskazać wszystkie parametry wskazane przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość dostarczenia implantu z około wrzecionową pamięcią kształtu, gdzie aplikowana średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,4 mm, a maksymalna aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0,6 mm. |  |
| 2. | Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczesnej stymulacji elektro-akustycznej. W przypadku wykluczającym zastosowanie procesora dźwięku na małżowinie usznej, możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku) |  |
| 3. | Możliwość przeprowadzenia bezpośredniego bezprzewodowego pomiaru odpowiedzi nerwu słuchowego za pośrednictwem implantu, procesora dźwięku i urządzenia zdalnie sterowanego (pilot) bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących. |  |
| 4. | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru co najmniej 3 rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta (w tym możliwość dostarczenia implantu z elektrodą perimodiolarną oraz implantu z elektrodą prostą dla przypadków wykluczających zastosowanie elektrod z wkładem perimodilarnym. |  |
| 5. | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji – niezależnych źródeł stymulacji w implancie ≥ 16 elektrod. Należy podać w opisie ilość niezależnych źródeł stymulacji. |  |
| 6. | Możliwość zmiany parametrów (progi słuchowe mapy, głośność, czułość) ustawień procesora dźwięku za pośrednictwem aplikacji na urządzenia typu smartphone z systemem MFi i Android. |  |
| 7. | Możliwość wykonania badań MRI do 3.0 Tesla u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usuwanie implantu. |  |
| 8. | Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 4,5 mm. |  |
| 9. | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika / stymulatora. |  |
| 10. | Możliwość dostarczenia zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2,4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących. |  |
| 11. | Możliwość bezprzewodowego, bez dodatkowych kabli i innych przewodów programowania ( zmiana progów MAP) procesora dźwięku. |  |
| 12. | Obecność kompetentnego Przedstawiciela Producenta systemu implantu ślimakowego podczas operacji, przy pierwszym ustawieniu procesorów dźwięku oraz podczas sprawdzania systemu implantu w przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki. |  |

*wypełnia Wykonawcy

UWAGA!:

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w rubryce parametry oferowane przez wykonawcę wraz z opisem.

W przypadku braku wypełnienia jakiejkolwiek pozycji od 1 do 12, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pakiet nr 3b – System Implantu ślimakowego do leczenia częściowej lub całkowitej głuchoty WYCENA ZA ZESTAW

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTY CYFROWEGO PROCESORA DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | System Implantu ślimakowego do leczenia częściowej lub całkowitej głuchoty w składzie: | 4 zestawy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Implant ślimakowy z siliknowym przymiarem i narzędziem do wymiarowania kochleostomii | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 2 | Nakładka personalizująca | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 3 | Nakładka personalizująca o zwiększonej pojemności | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 4 | Rożek uszny | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 5 | Magnes | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 6 | Osłona na mikrofon | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 7 | Pokrywa baterii | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 8 | Pojemnik na baterie | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 9 | Kompaktowy moduł zasilania | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 10 | Moduł zasilania o zwiększonej pojemności | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 11 | Cewka z kablem | 2 sztuki | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 12 | Jednostka przetwarzająca | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 13 | Baterie | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 14 | Naklejki odróżniające procesory od lewego i prawego implantu | 1 sztuka | / | / | / | / | / |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

LUB

Pakiet nr 3b – System Implantu ślimakowego do leczenia częściowej lub całkowitej głuchoty WYCENA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ZESTAWU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – ELEMENTY CYFROWEGO PROCESORA DŹWIĘKU DO IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI SKRONIOWEJ SPEŁNIAJĄCE WYMIENIONE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i producent | Nr referencyjny | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Implant ślimakowy z siliknowym przymiarem i narzędziem do wymiarowania kochleostomii | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakładka personalizująca | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakładka personalizująca o zwiększonej pojemności | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rożek uszny | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Magnes | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osłona na mikrofon | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pokrywa baterii | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik na baterie | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kompaktowy moduł zasilania | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Moduł zasilania o zwiększonej pojemności | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cewka z kablem | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednostka przetwarzająca | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Baterie | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Naklejki odróżniające procesory od lewego i prawego implantu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił w formularzu asortymentowo-cenowym wszystkie numery katalogowe zaoferowanych wyrobów medycznych.

Brak podania numerów katalogowych (REF/kod produktu, klasy wyrobu) będzie skutkowało odrzuceniem oferty.